枣环许可字〔2024〕34号

枣庄市生态环境局

关于枣庄市立医院DSA及ERCP专用C形臂装置应用项目环境影响报告表的批复

枣庄市立医院：

你单位《DSA及ERCP专用C形臂装置应用项目环境影响报告表》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目属于新建项目，总投资850万元，环保投资50万元，环保投资占比5.88%。为满足放射诊疗需求，拟开展以下诊疗工作：拟将院本部3号楼西区一层介入医学科原有值班室、耗材库、观察室等房间改造为DSA工作场所，包括DSA手术室、控制室、设备间及库房等，并拟购置1台Trinias型DSA装置安装于DSA手术室内，其最大管电压125kV、最大管电流1000mA。经现场勘查，该项目DSA装置尚未购置安装。拟于院本部2号楼三层内镜中心预留ERCP手术室内，安装1台OEC Elite CFDx Premier型C形臂X射线机（含数字减影血管造影功能），其最大管电压150kV、最大管电流75mA。经现场勘查，该项目ERCP工作场所包括ERCP手术室及控制室，该场所已随医院2号楼主体工程建设完成，该项目C形臂X射线机尚未购置安装。医院2号楼主体工程环境影响评价文件已于2012年12月19日取得环评批复，批复文号为“枣环行审字〔2012〕24号”，并于2018年6月3日通过自主验收。经核实，该项目C形臂X射线机在使用时涉及透视及造影环节，职业人员需近台操作，因此该项目活动种类和范围为使用Ⅱ类射线装置。其中C形臂X射线机为移动式，规划在该项目ERCP手术室内固定使用，不随意移动。

你单位在全面落实报告表提出的各项辐射安全管理、辐射防护和环境风险防范措施，配合当地政府做好区域环境风险防范后，环境不利影响能够得到控制和缓解。从环境保护角度分析，项目建设总体可行。

二、该项目应严格落实环境影响报告表提出的辐射安全管理、辐射防护要求和以下要求。

（一）加强辐射安全管理

1.建立辐射安全责任制，明确单位法人是辐射安全第一责任人，分管负责人为直接责任人，设立辐射工作岗位，明确岗位职责。建立健全辐射安全规章制度，应涵盖设备管理、操作规程、安全使用、质量控制、安全管理、应急管理、辐射防护等方面。

2.加强辐射工作人员辐射安全教育培训，培育公司核安全文化。及时组织辐射工作人员参加辐射安全与防护培训，经培训合格后方可从事辐射工作。

3.配备必要的辐射监测仪器及个人辐射防护器材。要加强辐射工作人员自身辐射防护，尽可能减少个人受照剂量。要建立辐射工作人员个人剂量档案，并长期保存。

4.制定辐射监测计划，对辐射工作场所和周围环境定期进行辐射监测，并长期保存监测数据。

5.每年对单位从事辐射项目的安全和防护情况进行年度评估，于次年1月31日前向生态环境主管部门报送《辐射安全和防护状况年度评估报告》。

（二）落实辐射防护措施

1.按设计文件和该项目报告表要求建设辐射建设项目，实体防护（墙、门、迷宫、窗等的尺寸、结构、材料等）须满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）辐射防护要求，项目对环境及人员的辐射影响应满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），并控制在评价标准以下。

2.落实各项安全联锁措施。控制台、防护门、指示灯应联锁。在防护门上方设置“工作指示”灯箱，在控制台等合理位置设置急停按钮，在工作场所醒目处设置“电离辐射”标识或“电离辐射警告”标识。

3.按《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）要求在机房内设置通风换气系统，在穿墙位置采取相应屏蔽补偿措施，确保排风口末端废气不会对环境和周围人员造成影响。

4.合理划分监督区和控制区。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），对DSA工作场所及ERCP工作场所进行分区管理，在控制区边界防护门处设置电离辐射警告标志，除需就诊的患者和穿戴防护用品进行介入诊疗的工作人员，其他人不得进入控制区。

（三）强化环境风险防范和应急措施。结合项目实际情况修订突发环境事件应急预案，配备必要的事故防范应急设施、设备并定期演练，切实加强事故应急处理及防范能力。履行安全生产法定职责，对环保设施和项目开展安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目，符合安全生产、事故防范的相关规定。

（四）强化环境信息公开与公众参与机制。在项目运营过程中，落实建设项目环评信息公开主体责任，针对项目建设的不同阶段，按规定发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强宣传与沟通工作，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

三、你单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环境保护“三同时”制度，项目完成后按规定的程序进行环境保护竣工验收，验收合格后方可投入运行。

四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年项目才开工的，应当在开工前将环境影响评价文件报批重新审核。如根据法律法规等相关规定需要进行更严格要求的，实行从严管理。

五、由项目所在地枣庄市生态环境局市中分局和枣庄市生态环境保护综合执法支队负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。

六、请你单位接到此审批意见后10日内，将本审批意见及环境影响报告表送至枣庄市生态环境局市中分局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

七、如有符合《中华人民共和国行政许可法》第七十八条“行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可，行政机关应不予受理或者不予行政许可情形”或不符合相关法律法规规定要求的，本批复自始自然作废。

枣庄市生态环境局

2024年8月22日

公开属性：主动公开

抄    送：枣庄市应急管理局、枣庄市生态环境保护综合执法支队、枣庄市生态环境局市中分局